경기도농업기술원 공고 2025-1879

제안서 평가위원 후보자 모집 공고

「2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입」 입찰

「경기도 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙」 제3조 규정에 따라 「2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입」 업체 선정을 위한 제안서 평가위원 후보자를 아래와 같이 모집하오니 많은 참여 바랍니다.

2025년 9월 17일

경 기 도 지 사

1. 사업개요

○ 경기도농업기술원 환경농업연구과 농경지 탄소저장 연구 및 농업환경 영향평가(자체/직접)

- 사업명: 2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입

- 사업예산: 금187,499,400원(금일억팔천칠백사십구만구천사백원)

- 물품내역: 킬달질소분석기 1식

※ 상세목록은 붙임 참고

2. 제안서 평가 계획

평가위원 후보자 공개모집

○ 모집기간 : 2025. 9. 17.(수) ~ 9. 24.(수)

○ 모집분야 : 농업, 환경, 보건, 생물 등 관련분야 전문가

○ 모집인원 : 총 24명(평가위원회 구성인원인 8명(예비 1명 포함)의 3배수)

※ 분야별 적합도 고려 부적격 대상자 제외하며 전체 예비 평가위원 중 타 지역 20% 이상 분배

○ 응모자격

- 국가 및 지방자치단체 7급 이상 공무원으로서 3년 이상 해당분야 근무 경력자

- 출연기관 및 지방공기업 5급 이상 직원 또는 같은 수준 이상의 경력을 가진자

- 농업/이학 등 관련분야 교수

○ 자격제외자

- 당해 평가 대상과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우

- 당해 평가의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우

- 최근 3년 이내 당해 평가 대상 업체에서 재직한 경력이 있는 경우

- 기타 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단될 경우

※ 제외대상에 해당되는 경우 스스로 평가에서 회피하여야 하며, 자격요건 및 회피사유에 해당되는지 파악할 수 있도록 등록신청서에 경력을 반드시 명시하여야 함

○ 접수방법: 공문 및 이메일(wodnjsqud@gg.go.kr) 접수

○ 제출서류: 1)평가위원(후보자) 등록신청서, 2)보안서약서, 3)개인정보제공동의서, 4)자격증명서류(재직증명서, 경력증명서, 학위증명서, 자격증사본 등)

※ 서명 후 스캔본 제출

평가위원 선정

○ 평가위원 구성: 총 8명(예비 1명 포함)

○ 선정방법: 입찰참가 업체의 추첨을 통해 다빈도 순으로 선정

※ 평가위원 7명, 예비평가위원 1명 포함하여 8명 선정

※ 유찰시 평가위원회가 연기될 수 있으며, 동일 사업 건의 평가위원(후보자) 대상으로 사용됨

○ 선정통보: 해당 위원에 개별(휴대폰) 통보(예정)

※ 연락 불능시 차순위 예비평가위원 중 선정

○ 평가기간 및 장소: 9월 말 ~ 10월 초(예정), 평가위원 개인 사무실

※ 평가방식 및 시간 등 세부사항은 별도 통보 예정

평가방법 및 기타사항

○ 평가방법: 제출된 제안서에 의거 규격적합 여부 서면평가(100점 만점)

- 평가점수: 100점 만점(경영상태 5점+납품실적 5점+사업수행능력 90점)

- 평가점수가 85점 미만일 경우 부적격으로 평가

○ 기타사항

-　제안서 평가위원(7명)에는 경기도 규정에 따라 심사수당 지급

* 근거: 경기도 계약심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 별지/별표 기준

- 제안서 평가위원으로 선정된 경우 별도의 절차없이 위촉된 것으로 보며 평가가 종료되면 해촉되는 것으로 합니다.

- 제출된 서류는 반환하지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다른 경우에는 선정을 취소할 수 있습니다.

- 평가의 공정성을 위해 후보자 등록신청 사실에 대하여는 외부에 알리지 마시고 보안을 유지해 주실 것을 당부드립니다.

붙임  1. 물품구입내역 및 물품규격서 1부.

2. <서식1>제안서 평가위원(후보자) 신청서 1부.

3. <서식2>평가위원 보안각서 1부.

4. <서식3>개인정보 처리 수집·이용 동의서 1부.  끝.

[붙임 1]

물 품 구 입 내 역

순번	물품명	단위	수량	단 가(원)	금 액(원)
1	전자동 킬달 조단백 분석기	set	1	187,499,400	187,499,400
합 계					187,499,400

물  품  규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
	9027.80.2090	41104815	전자동 킬달 조단백 분석기	Set	1

※ 아래Ⅰ~Ⅳ 조항을 만족하거나 동등 이상의 제품을 공급하여야 함

Ⅰ. 용도(End-user's Use)

이 장비는 킬달 방법을 이용한 식품/사료, 퇴비/비료 등의 질소/단백질을 정량 분석하기 위한 전자동형 킬달 분석기이다.

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. Main body (주장비)
1) Automatic Kjeldahl Protein/Nitrogen Analyzer and Auto 60 Sampler Unit	1 set
2. Accessories (악세서리)
1) Tube 250ml 20/PAC	6 ea
2) Tube Rack For 20 Digestion Tubes 250 ml	3 ea
3) Registration S.W	1 ea
4) Computer, MS Office	1 ea
5) Low Temp. Circulator	1 set
6) Compost storage table refrigerator	1 ea
7) Compost sample air conditioner heater	1 set
8) Liquid fertilizer storage refrigerator	1 ea
9) Kjeldahl Protein/Nitrogen Analyzer Printer	1 ea
10) Compost/Liquid Fertilizer Storage Freezer	1 ea
11) Glass sample tube oven	2 ea
12) Nitrogen Analysis Preprocessing Table	1 ea
13) Care Solution Core for Protein Analyzer and Auto 60 Sampler Unit	1 ea

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

1. Main body unit.(주장비)

1) 데이터 저장용량 : 4000점 또는 그 이상

2) 분석시간 : 30㎎ N 에서 3.5분 또는 그 이하

3) 증류능력 : 40㎖l/분 또는 그 이상

4) 측정범위 : 0.1-210㎎ 질소량 또는 그 이상

5) 재현성 : ± 1% 또는 그 이하

6) 회수율 : 99.5% 이상

7) 폐증류액 배수능력: 10초에 200㎖ 또는 그 이상

8) 뷰렛용량 : 최소 35㎖l 또는 그 이상

9) 뷰렛속도 : 초당 0.5㎖ 또는 그 이상

10) 뷰렛정밀도 : 1.2 ㎕/스텝 또는 그 이하

11) 지연시간 : 0-1800초 또는 그 이상

12) SAfE 시간: 0-15초 또는 그 이상 (산과 알칼리 발열 반응 억제 위한 스팀 추가 기능)

13) 적정방법 : 적색 LED(660nm) 와 녹색LED(502nm)를 이용한 비색적정법

14) 스팀 스탠바이 시간 : 0~10 시간 또는 그 이상

15) 적정조 용량 : 430㎖ 또는 그 이상

16) 오토 샘플러 장착이 가능하여 한다.

17) 증기 발생기 온도가 90°C 미만이면 기기에서 예열을 가능한 기능이 포함 되어야 한다.

18) 샘플이 적정 용기에서 응축기로 다시 빨려 들어가는 것을 방지할 수 있는 한 방향 밸브가 설치되어야 한다.

19) 하드웨어 설계는 PCB 영역과 펌프 및 밸브 영역을 분리되어야 한다.

20) 다양한 스팀 출력(30~100%)이 가능하여야 한다.

21) 수동 모드에서 아이콘을 이용한 작동이 용이하여야 한다.

22) 유지 관리 가이드가 포함 되어 있어야 한다.

23) 문제 해결 및 자가 안내가 포함 되어 있어야 한다.

26) 냉각수 비용절감을 위한 냉각수 자가 조절 장치가 있어야 한다.

27) 적정조 자동 세척기능이 있어야 한다.

28) 한글 소프트웨어가 지원되어야 한다.

29) 작업자의 안전을 위한 회전 안전문이 장착되어야 한다.

30) 뷰렛 교환이 용이하여야 한다.

31) AOAC, ISO, EPA, DIN 등으로 부터 공인되어야 한다.

32) PC, Balance, Printer, Scanner와 LIMS에 연결할 수 있어야 한다.

33) 250ml, 400ml, 750ml 튜브 사용이 가능하여야 한다.

34) 사용자 안전을 위한 튜브 정 위치 장착여부, 안전문, 시약 및 증류수 수위센서, 스팀발생기 과압감지센서 등이 부착되어 있어야만 한다.

35) 재충진이 가능한 고정밀도의 뷰렛이 장착되어 있어야 한다.

36) 붕산용액 펌프와 알칼리 펌프의 경우 벨로우 펌프 및 입구와 출구에 2개의 체크 밸브가 있어야 한다.

37) 세척 펌프는 다이어프램 펌프로 자가 흡식으로 탱크 수위보다 약 1미터 위에 설치되어야 한다.

38) 워터 펌프는 솔레노이드 3방향 밸브로 물이 증기발생기 또는 샘플튜브로 이동할지 제어가 가능 해야 한다.

39) 확장형 응축기로 출구에 온도 센서와 절수 밸브가 설치되어야 하며, 증류액 온도가 50°C 이상 높아지면 자동으로 중단 되어야 한다.

40) PC 나 LIMS 시스템에 의해 데이터를 받을 수 있어야 한다.

41) 수위 감지 센서가 부착된 20 리터용 알칼리, 붕산, 증류수, 폐액 통이 포함되어야 한다.

42) 냉각수 전용 배수가 되어 있어야 한다.

43) 원격 서비스 및 기기 진단 기능이 포함되어야 한다.

44) 기기 스스로 자가 진단 기능이 포함되어야 한다.

45) 검사기록(Audit trail)에 대한 추적기능이 포함되어 있어야 한다.

46) 문제 발생 시 즉시 알람 수신이 가능하여야 한다.

47) 운영자가 오류를 무시하면 새로운 경고가 표시되어 한다.

48) 오류 경고가 보고되면 시스템의 활성 오류를 확인할 수 있는 화면이 나타나야 한다.

49) 오토샘플러

(1) 용량 : 20점용 튜브랙 3개를 장착할 수 있어야 한다.

(2) 250ml 튜브를 장착할 수 있어야 한다.

(3) 작업자 없이 60점까지 무인으로 분석이 되어져야 한다.

(4) 알칼리 잔류물로부터 보호될 수 있도록 샘플러의 푸시로드가 설계되어져야 한다.

(5) 시료 이송으로 인한 에러를 줄이기 위해 분해기에서 빼낸 튜브랙을 직접 샘플러에 장착할 수 있어야 한다.

(6) 별도의 설치 키트 없이 킬달 분석기와 연결될 수 있어야 한다.

(7) 유출물을 쉽게 청소 할 수 있도록 트레이 제거가 가능하여야 한다.

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 무상하자보수 보증기간은 1년으로 한다.

2. 수요기관에서 지정한 장소에 설치하며 작동 및 교육을 실시하여야 한다.

3. 설치 및 교육은 제조사에서 교육받은 엔지니어가 수요기관에 방문하여 설치장소에서 실시하여야 한다.

4. 설치 후 장비의 사후관리를 위해 서울 및 경기도에 서비스 엔지니어가 상주하여야 한다.

5. 납품 할 장비의 사용자리스트(국내·외)를 제공하여야 한다.

6. 규격에 명시된 내용에 대한 증빙이 필요할 경우 장비 제조사에서 확인하고 제출한 증빙자료를 제출하여야 한다.

[서식 1]

제안서 평가위원(후보자) 등록 신청서

성 명			생년월일				성별		전문분야
자 택	주 소	(우편번호 )
	전화번호						휴대폰
직 장	직 장 명						직위(직급)
	주 소	(우편번호 )
	전화번호						팩스번호
	e-mail
학력사항	취득년월			학 교		학 위					전 공
경력사항	근무기간			근 무 처		직 위					주요업무
자격증 보유현황	취득년월			자 격 증 명		인가∙관리기관					비 고
저서 및 논문
기타사항

위와 같이 ‘제안서 평가위원 등록 신청서’를 제출합니다.

년     월    일

작성자 :                 (인)

경리관(분임경리관) 귀하

[서식 2]

평가위원 보안 각서

본인은 2025년   월   일 “2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입 제안업체 제안서”의 평가위원으로서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 “2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입 제안업체 제안서”의 평가를 함에 있어 모든 보안사항을 철저히 이행할 것입니다.

2. 본인은 보안사항 또는 평가를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 모든 법규에 따라 처벌 받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

3. 본인은 평가과정 중 공정성․성실성․전문성을 위반할 경우 평가위원 전문인력 POOL에서 제외되어도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

4. 본인은 평가일 현재 아래 소속기관에 재직하고 있음이 확실하며, 사실이 아닌 경우 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

5. 본인은 다음과 같이 기피·제척 사항에 해당되지 않습니다.

가. 해당 평가대상과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우

나. 해당평가의 시행으로 이해당사자가 되는 경우

다. 최근 3년 이내에 해당 평가업체에 재직한 경우

라. 그 밖의 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

6. 본인은 업체로부터 금품·선물·향응 등을 일절 수수하지 아니하며, 만약 수수한 경우 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

2025년   월    일

소 속 :
직 위 :
성 명 :	(서명)
평가수당 등 계좌번호 :

경기도지사 귀하

[서식 3]

개인정보 처리 수집․이용 동의서

「 2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입 제안업체 제안서」 사업자선정 제안서 평가위원(후보자) 신청인의 모든 개인정보는 「개인정보보호법」에 의하여 안전하게 보관·관리되며, 이용기간 종료 시 지체없이 폐기합니다.

1) 개인정보의 수집항목 및 수집방법

「2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입」사업자의 제안서 평가위원(후보자) 신청 접수 시 다음의 정보를 수집하고 있습니다.

가. 수집하는 개인정보 항목

· 필수항목 : 성명, 연락처(전화번호), 이력, 자격 사항

· 선택항목 : 주소 등

나. 개인정보 수집방법 : 서면, 전자우편

2) 개인정보의 수집·이용목적 및 보유·이용기간

「2025년 환경농업연구과 시험연구기자재(킬달질소분석기) 구입」 사업자 선정의 제안서 평가위원(후보자) 선정 및 자격 적정 여부 확인을 위하여 신청접수일로부터 제안서 평가위원회 완료일까지 이용하기 위하여 최소한의 개인정보를 보유 및 이용하게 됩니다.

수집하는 개인정보의 항목	개인정보의 수집․이용 목적	보유 및 이용 기간
· 필수항목 : 성명, 전화번호, 직장, 이력․학력․ 경력 사항 · 선택항목 : 주소 등	제안서 평가위원(후보자) 선정 및 자격 적정성 확인	제안서 평가위원(후보자) 신청일로부터 제안서 평가위원회 완료일까지

정보주체는 필수 개인정보의 수집·이용에 대해 거부할 수 있으며, 동의 거부 시 제안서 평가위원 (후보자) 신청 접수가 되지 않습니다.

▢ 필수 개인정보 수집․이용에 동의합니다.     서명:           (인)

정보주체는 선택적 개인정보의 수집·이용에 대해 거부할 수 있으며, 미동의 시에도

제안서 평가위원(후보자) 신청 접수가 됩니다.

▢ 선택적 개인정보 수집․이용에 동의합니다.   서명:           (인)

경기도지사 귀하